| 热能积算器 使 用 说 明 书 为了您的安全，在使用前请阅读以下内容 注意安全 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上。 本仪表没有电源保险丝，请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路器件。 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。 请不要使用在易燃易爆的场所。 请避免安装在发热量大的仪表（加热器、变压器、大功率电阻）的正上方。 警告 周围温度为50℃以上时，请用强制风扇或冷却机冷却，但是，不要让冷却空气直接吹到本仪表。 对于盘装仪表，为了避免用户接近电源端子等高压部分，请在最终设备上采取必要措施。 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故，请在外部设置适当的保护电路，以防止事故发生。 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。 外形尺寸图 外形尺寸图： 开孔尺寸图： 接线图 注：直流电源产品，端子11为电源正，端子12为电源负。 对于订制产品，请以随机端子图为准。 接线说明 为确保安全，接线必须在断电后进行。 交流供电的仪表，其 端是电源滤波器的公共端，有高压，只能接大地，禁止与仪表其它端子接在一起。 本说明书给出的为基本接线图，受端子数量的限制，当仪表功能与基本接线图冲突时，接线图以机壳上端子图为准。 显示参数 参数名称 取值范围 （10进制） 通讯地址 （16进制） 默认值 显示主画面 流量数显、补偿信息、瞬时流量、累积流量、热能信息、温度量信息 、纯流量信息 体积流量、压力信息 6FH 测量值数显 显示方式 固定显示、循环显示 6EH 固定显示 循显时间间隔 1~20秒 70H 5 背光亮度渐变 开启、关闭 05H 注6 开启 液晶对比度 0~15 07H 注7 0 系统参数 参数组 参数名称 取值范围 （10进制） 通讯地址 （16进制） 默认值 时钟 密码 设置参数密码 0~999999 A1H 01111 引导参数密码 0~999999 00H （无效） 备份参数密码 0~999999 01H 20724 流量协议功能 (注8) 流量协议开关 关闭、开启 85H 0 流量判断时间 0~9999分 86H 0 判断温度下限 0~99999 87H 0 判断温度上限 0~99999 88H 0 补偿系数下限 0~99999 89H 0 补偿系数上限 0~99999 8AH 0 注1：“压二输入”功能仅在流量输入脉冲信号下有效，否则无效。 注2：“流量时间滤波”表示对流量进行这么长时间的平均滤波。该参数只针对于瞬时流量计算，对脉冲频率值无效。 注3：超出上限部分的瞬时热能乘以系数进行累积。 注4：“通讯校验位”用户可自行设置。 注5：“通讯协议”可选择为“TC ASCII”或“Modbus-RTU”,用户可根据需要自行选择。 注6：“背光亮度渐变”设置为“开启”后，无按键操作10分钟后液晶背光亮度自动变暗，有按键操作时背光自动提高亮度；设为“关闭”时背光一直处于最亮的状态，建议用户将此参数设为“开启”。 注7：“液晶对比度”该参数用户可自行设置。 注8：流量协议功能仅在介质为饱和或蒸汽时有效 | 仪表画面切换流程 参数一览表 流量参数 参数组 参数名称 取值范围/选择内容 （10进制） 通讯地址 （16进制） 默认值 温 一 输 入 温一零点修正 -99999~99999℃ 10H 0 温一满度修正 0.5~1.5 11H 1.0000 温一代用值 -99999~99999 ℃ 13H 100.0 温一数字滤波 1~20 14H 1 温 二 输 入 温二零点修正 -99999~99999℃ 19H 0 温二满度修正 0.5~1.5 1AH 1.0000 温二代用值 -99999~99999 ℃ 1CH 10.0 温二数字滤波 1~20 1DH 1 压 一 输 入 压一输入信号 固定压力、4-20mA、0-10mA、0-20mA 1EH 4-20mA 压一小数点 00000.、0000.0、000.00、00.000、0.0000 1FH 0.0000 压一上限 -99999~99999 20H 5.000 压一下限 -99999~99999 21H 0 压一零点修正 -99999~99999 22H 0 压一满度修正 0.5~1.5 23H 1.0000 压一单位 MPa、KPa、Pa 24H MPa 压一代用值 -99999~99999 25H 5.000 压一数字滤波 1~20 26H 1 压 二 输 入 （注1） 压二输入信号 固定压力、4-20mA、0-10mA、0-20mA 90H 4-20mA 压二小数点 00000.、0000.0、000.00、00.000、0.0000 91H 0.0000 压二上限 -99999~99999 92H 5.000 压二下限 -99999~99999 93H 0 压二零点修正 -99999~99999 94H 0 压二满度修正 0.5~1.5 95H 1.0000 压二单位 MPa、KPa、Pa 96H MPa 压二代用值 -99999~99999 97H 5.000 压二数字滤波 1~20 98H 1 切换画面 仪表包含五个日常信息画面。可以按画面键在各个画面之间切换，也可以通过设定参数使其自动循环显示。 上述各个画面可能因为参数设置等原因略有变化： 1. 当温度输入断线时，或当输入超出仪表物理测量上限时，仪表在对应的位置显示“溢出”字样。 2. 当累积流量位数大于6位时，仪表自动隐藏“累积”字样，以便于显示更高的数据位数。 3、当流量输入为脉冲信号时，增加 “压力信息”画面。 ※ 注意：补偿前信息画面中的“流量”主要用于判断补偿相关参数是否设置正确。具体请参见 “补偿前信息画面中的流量”。 查询历史记录和停电信息 仪表包含五个历史信息画面。可以按查询键在各个画面之间切换。可随时按返回键返回测量值显示画面。 年月日累积量查询 本画面按左、右键可以移动光标，按上、下键可以增减选中的年、月、日的数值。选中不同的日期时，标题栏会自动显示当前查询的是什么时间的累积流量。 可以查询最近3年内每年、每月、每日的累积流量。 瞬时量历史曲线查询 瞬时量历史曲线画面包含温度一、温度二、流量、压力一、压力二共五个画面，按查询键可依次切换。 按上、下键可以向前后翻页，按左、右键可以在一个页面内左右移动光标轴。 记录信息和U盘转储 | 参数组 参数名称 取值范围/选择内容 （10进制） 通讯地址 （16进制） 默认值 流 量 输 入 信号类型 脉冲、mV、4-20mA、0-10mA、0-20mA、0-5V、1-5V 27H 脉冲 流量小数点 00000.、0000.0、000.00、00.000、0.0000 28H 0000.0 设计流量上限 -99999~99999 (同实测流量单位) 29H 500.0 设计流量下限 -99999~99999 (同实测流量单位) 2AH 0 流量零点修正 -99999~99999 (补偿前单位) 2BH 0 流量满度修正 0.5~1.5 2CH 1.0000 补偿前单位 m3/h、Nm3/h、t/h、l/m、kg/m、m3/m、Nm3/m（对应15~21） 2DH m3/h 流量滤波时间 0~60 2FH注2 4 流 量 设 置 流量传感器 涡街、涡轮、电磁、其他非差压、孔板、V锥、文丘里管、其他差压 69H 涡街 流量系数 0~9999999 (单位脉冲数) 31H 3600 开方功能选择 关闭、开启 51H 关闭 介质与补偿 无补偿、固定密度、水温度补偿、饱和蒸汽压力、饱和蒸汽温度、过热蒸汽温压、空气、氧气、氮气、氢气温压补偿、其它一般气体 6BH 无补偿 流体密度 0~99999 kg/ m3 71H 1 补偿后单位 m3/h、Nm3/h、t/h、l/m、kg/m、m3/m、Nm3/m（对应0~6） 6AH m3/h 设计工况温度 -99999~99999 ℃ 67H 00000 设计工况压力 -99999~99999 68H 环境压强 0~999.999 6DH 101.325 标况温度 0℃、20℃ 06H 20℃ 代用方式 不代用，温一代用，温二代用，压一代用，压二代用，温压代用 73H 不代用 修正参数 参数名称 取值范围/选择内容 （10进制） 通讯地址 （16进制） 默认值 小信号切除 0~99999 7FH 0 温差切除门限 0~999.99 ℃ 3BH 3.00℃ 压力协议功能 压力协议开关 关闭、开启 A2H 关闭 判断压力下限 0~99999 A3H 0 压力协议值 0~99999 A4H 0 热能协议功能 小信号门限 0~999999（瞬时热能） 4DH 0 小信号协议值 0~999999（瞬时热能） 4EH 0 大信号门限 0~999999（瞬时热能） 4FH 999999 大信号系数 0~99999 50H注3 0 8段系数功能 关闭、开启 52H 关闭 第1段频率 0~99999 53H 0 第1段系数 0~9999999 54H 0 第2段频率 0~99999 55H 0 第2段系数 0~9999999 56H 0 第3段频率 0~99999 57H 0 第3段系数 0~9999999 58H 0 第4段频率 0~99999 59H 0 第4段系数 0~9999999 5AH 0 第5段频率 0~99999 5BH 0 第5段系数 0~9999999 5CH 0 第6段频率 0~99999 5DH 0 第6段系数 0~9999999 5EH 0 第7段频率 0~99999 5FH 0 第7段系数 0~9999999 60H 0 第8段频率 0~99999 61H 0 第8段系数 0~9999999 62H 0 停电信息 按左、右键可以向前后翻页。 共可记录8组停电和上电信息。记录满后，覆盖旧信息 时钟画面 流量算法 仪表可以配接多种流量传感器，根据输入信号类型不同可以分为三类，如下表所示。 传感器类型 说 明 仪表计算公式 非差压类脉冲输入 主要配接涡街、涡轮等非差压型脉冲输出的传感器 实测流量单位以小时为单位： 实测流量单位以分钟为单位： 非差压 模拟量输入 主要配接涡街、涡轮、电磁等非差压型模拟量输出（通常为4~20mA）的变送器 差压类模拟量输入 主要配接孔板、V锥等差压型模拟量输出（通常为4~20mA）的传感器或变送器 或 这里需要特别说明的是，差压传感器的参数设置方式。通常传感器提供的参数包含差压上限、流量上限、流量系数、雷诺数、管径比、可膨胀系数等。差压传感器的计算公式通常为： 由于各传感器厂家计算书不同，但通常都提供设计工况流量上限，和设计工况温度、压力。因此，本仪表采用了根据设计工况量程和密度补偿计算的方式，简化了仪表的参数设置。例如，对于标准孔板流量计测量过热蒸汽流量的应用，补偿公式如下： 流量量纲转换 上表列出的都是根据传感器测量原理得出的公式，在现场往往还需要对流量进行量纲转换。这一点通过设置仪表实测流量单位和量纲转换后单位即可实现。转换公式为： 公式中的工况密度往往需要根据现场的温度、压力和流体类型计算，当然也可以是固定密度。 | 累积参数 参数组 参数名称 取值范围/选择内容 （10进制） 通讯地址 （16进制） 默认值 流 量 累 积 累积值小数点 00000.、0000.0、000.00、00.000、0.0000 47H 00000. 清零初始值 0~1000000000 48H 0 清零许可 关闭、开启 49H 关闭 通讯清零 0~2222 4AH 0 停电信息清零 关闭、开启 4BH 关闭 累积查询清零 关闭、开启 4CH 关闭 热 能 累 积 两温度点测量 关闭、开启 80H 开启 热能小数点 00000.、0000.0、000.00、00.000、0.0000 75H 00000. 热能初始值 0~1000000000 77H 0 清零许可 关闭、开启 76H 关闭 通讯清零 0~2222 7CH 0 计算方式 温差、焓值（对应0~1） 78H 温差 比热 0~9.9999KJ/kg.k 39H 4.1868 热能单位 kJ/h、MJ/h、GJ/h、kCal/h、MCal/h、GCal/h、kW、MW、GW（对应0~8） 74H kJ/h K1 0.000~9.999 79H 1 K2 0.000~9.999 7AH 1 能量计算方式 热能测量、冷能测量 （对应0~1） 3AH 热能测量 传感器位置 供水、回水（对应0~1） 7BH 供水 瞬时热能上限 0~999999 3CH 100000 通讯参数 参数名称 取值范围/选择内容 （10进制） 通讯地址 （16进制） 默认值 通讯地址 0~255 3FH 1 通讯波特率 2400、4800、9600、19200 40H 9600 通讯校验位 无校验/奇校验/偶校验 09H 注4 无校验 通讯控制报警 仪表控制/计算机控制 41H 仪表控制 通讯控制变送 仪表控制/计算机控制 42H 仪表控制 通讯协议 TC ASCII/Modbus-RTU 08H 注5 TC ASCII 打印方式 按键、按键定时 43H 按键 打印间隔时 0~23 44H 0 打印间隔分 0~59 45H 0 打印间隔秒 0~59 46H 10 通讯打印选择 通讯、打印 3DH 通讯 变送参数 参数名称 取值范围/选择内容 （10进制） 通讯地址 （16进制） 默认值 输出信号类型 4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V、0-10V 35H 4-20mA 变送输出上限 -99999~999999 36H 5000 变送输出下限 -99999~999999 37H 0 变送通道 温一输入、温二输入、补偿前流量、补偿后流量、瞬时热能、压一输入、压二输入 38H 温一 记录参数 参数名称 取值范围/选择内容 （10进制） 通讯地址 （16进制） 默认值 记录间隔分 0~60（分） 63H 0 记录间隔秒 0~59（秒） 64H 1 记录方式 循环记录和记满停止 65H 记满停止 记录清零 关闭、开启 66H 关闭 温度曲线上限 -99999~99999 ℃ 0EH 500.0 温度曲线下限 -99999~99999 ℃ 0FH 0 流量系数单位转换 对于脉冲输入类传感器，其出厂标定的流量系数的单位与现场计量需要的流量单位时有不同。设置仪表参数时，应该将单位统一成现场计量需要的流量单位。例如：传感器出厂标定的流量系数为32.1脉冲/升，现场需要按照立方米为单位计量。那么就应该将仪表内的参数流量单位设置为m3/h，将参数流量系数设置为32100（脉冲/立方米）。 参数设置 由于不同的传感器、介质、现场需求导致需要设置的参数不同，仪表提供引导参数快捷设置的模式，根据设置内容，自动隐藏不需要设置的参数。以简化设置的繁琐性。在密码设置时，输入引导参数密码（默认值21215），即可进入流量快捷设置。 补偿前信息画面中的流量 这是一个中间计算量，此时尚未引入补偿系数计算：对于非差压类，显示的是工况体积流量，对于差压类，显示的是： 热能计算 温差方式 热能瞬时值 = 质量流量 × 比热 ×（温度1 — 温度2） 水的比热为1kcal/kgk ，即1公斤水升温1℃的热能为1千卡。 比热由用户自行设置。 例：测量出流量为1.2t/h，t1 - t2的温差为30℃，比热为4.1868KJ/kg.k 则每小时的累积热能为36Mcal 焓值方式 热能瞬时值 = K1 × 质量流量 × 焓值1 — K2 × 质量流量 × 焓值2 该公式只适用于热水，其中焓值1和焓值2分别根据温度1和温度2查表得出。热水热焓表参见《热工手册》。 仪表根据计算所得的瞬时热能值自动累积总热能值。当热能累积参数组中的清零许可设置为“开”时，可以通过在测量值数显画面时按下键将热能累积值清为初始设定值。 传感器位置 根据传感器安装位置设置。安装在供水管道上时，设置为“供水”，此时密度按照温度一计算；安装在回水管道上时，设置为“回水”，此时密度按照温度二计算。 流量累积和清零 |
| --- | --- | --- | --- |

| 如何清零当前累积流量 按上图所示，设置“清零许可”参数为开启。 在日常信息画面按上键5秒钟。或将“通讯清零”参数设置为2222。 ※ 注意：为防止仪表正常运行中被误操作。工程调试完成后，应该将“清零许可”参数设置为关闭。 如何清零历史累积量和停电信息 将“累积查询清零”设置为开启，可以自动清零历史累积量。将“停电信息清零”设置为开启，可以自动清零历史累积量。 如何清零当前累积热能 累积热能清零跟累积流量清零方法相同，在热能累积参数组设置“清零许可”参数为开启。 在日常信息画面按下键5秒钟。或将“通讯清零”参数设置为2222。 通讯设置 通讯协议 仪表通讯协议包括TC ASCII协议和Modbus-RTU协议，用户可以自行选择。 TC ASCII协议 有关的通讯命令及协议详见《通讯协议》，与本仪表相关的命令如下： 通讯命令 通讯命令 #AA · 读累积流量 #AA08 · 读温度二测量值 #AA01 · 读温度一测量值 #AA09 · 读温差值 #AA02 · 读压力一测量值 #AA10 · 读输入频率 #AA03 · 读补偿前瞬时流量值 #AA11 · 读压力二测量值 #AA04 · 读补偿后瞬时流量值 #AA12 · 读压差值 #AA05 · 读流量密度值 #AA99 · 读仪表版本号 #AA06 · 读瞬时热能值 $AABB · 读仪表参数数值 #AA07 · 读累积热能值 %AABB(data) · 设置仪表参数 Modbus-RTU通讯协议 有关的通讯命令和协议详见《MODBUS通讯协议》 命令内容 MOBUS功能码 起始地址 数据格式 读累积流量 04或03 00 32位浮点数 读温度一测量值 04或03 02 32位浮点数 读压力一测量值 04或03 04 32位浮点数 读补偿前瞬时流量值 04或03 06 32位浮点数 读补偿后瞬时流量值 04或03 08 32位浮点数 读流量密度值 04或03 10 32位浮点数 读瞬时热能值 04或03 12 32位浮点数 读累积热能值 04或03 14 32位浮点数 读温度二测量值 04或03 16 32位浮点数 读温差值 04或03 18 32位浮点数 读输入频率 04或03 20 32位浮点数 读压力二测量值 04或03 22 32位浮点数 读压差值 04或03 24 32位浮点数 读仪表参数 03 256+参数地址×2 32位浮点数 设置仪表参数 0x10 256+参数地址×2 32位浮点数 记录设置 记录时间 仪表采用4M flash进行温一、温二、流量、压力瞬时量的定时记录。记录时间的长短决定于记录间隔的设置。公式如下： 记录查询 可通过瞬时量历史曲线画面查询；也可以通过USB接口，用U盘将数据转存到计算机。在计算机上采用专用软件进行曲线和报表的查询与分析。 时钟设置 | 变送设置 变送电流的计算 报警设置（本仪表暂无此功能） 该功能为选择功能，用户订货时选择了报警点，才开放相关功能。最多可选择2个报警点。 报警方式： 选择为上限时表示对测量值上限报警；选择为下限时表示对测量值下限报警； 选择为热能预置清零时表示对累积热能进行预置输出，同时将累积热能值清零； 选择为热能预置不清零时表示对累积热能进行预置输出，且不改变累积热能值。 在设置了报警方式参数后，报警类型就分为两种：测量值上下限报警和热能累积量预置输出两种，两种方式的参数设置方法不同。 测量值上下限报警 密码设置 如果密码遗忘，可向销售商咨询万能密码。 备份和恢复参数 仪表具备将当前参数备份，或将参数恢复为备份参数的功能。有效解决现场参数设置错乱后服务成本高的问题。 | 报警灵敏度 为防止测量值在报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动作，可以根据需要设定一个报警解除的外延区域。 例：上限报警时： 报警延时 设置范围0~30秒，为0时无报警延时功能。 当测量值超过报警设定值时，启动报警延时，如果在报警延时期间测量值始终处于报警状态，则报警延时结束时输出报警信号，否则不输出报警信号。 报警恢复也受延时控制。 累积热能预置输出 热能预置输出提前量（报警灵敏度） 当报警方式选择为热能预置清零/预置不清零时，报警灵敏度确定了预置输出的提前量。 预置输出动作时间（报警延时） 当报警方式选择为热能预置清零/预置不清零时，报警延时确定了预置输出的动作时间，单位为秒。当设置为0时，不自动恢复。 例：要求第一报警点为热能预置输出，目标值为12.35KJ，提前量为0.05KJ。累积流量达到12.30KJ时，第一报警输出闭合，10秒后自动回复，同时将累积热能清零 应设置第一报警点参数组中：报警设定值：12.35，报警方式：热能预置清零，报警灵敏度：0.05，报警延时：10 小信号切除与协议计量 协议计量 主要用于贸易计量时，供需双方对低于或高于某个门限的值按照协议值计量和结算。 规格 基本规格 电源电压 AC电源 100-240 V AC 50/60 Hz AC/DC 电源 10-24V AC 50/60 Hz；10-24V DC 消耗功率 AC电源 8VA以下 AC/DC 电源 AC：7 VA以下；DC：6W以下 允许电压变动范围 电源电压的90 ~ 110 % 记录 4Mb记录内存； 记录小时数 = 12 × 记录间隔（秒） 绝缘阻抗 100MΩ以上（500 V DC MEGA基准） 耐电压 在2000 V AC 50/60Hz下1分钟 抗干扰 IEC61000-4-2（静电放电)，Ⅲ级； IEC61000-4-4（电快速瞬变脉冲群），Ⅲ级； IEC61000-4-5（浪涌），Ⅲ级 防护等级 IP65（产品前面部分） 周围环境 温度 -10 ~ 55℃；保存 -25 ~ 65℃ 湿度 35 ~ 85 %RH；保存 35 ~ 85 %RH 获得认证 CE 输入规格 测量控制速度 0.6秒 基本误差 ±0.2 %F.S 显示范围 -99999~99999 流量输入信号 IK 直流电流 (4-20)mA、（0-10)mA、(0-20) mA及脉冲输入3Hz~5kHz VK 直流电压 (0-5)V、(1-5)V 及脉冲输入3Hz~5kHz 温度输入信号 R 热电阻：Pt100、CU100、CU50 I 直流电流 (4-20)mA、（0-10)mA、(0-20) mA E 热电偶：K、T、E、S（0~999.9）℃ 数字滤波 惯性；移动平均 等 选配件规格 报警(此仪表暂无此功能) T1-T2 2点继电器输出，250VAC/3A，阻性负载 变送 (分辨率：1/3000；负载能力600Ω) A1 电流输出（4-20）mA、（0-10）mA，（0-20）mA A2 电压输出（0-5）V、（1-5）V A3 电压输出（0-10）V 外供电源 (流量通道供电) B1 24V±5%，50mA以下 B2 12V±5%，50mA以下 外供电源 (温度通道供电 热电阻输入不需要) B1 24V±5%，50mA以下 通讯 （通讯速率：2400；4800；9600；19200） （通讯地址：0 – 99） S1 TC ASCII协议 RS232 S2 TC ASCII协议 RS485 M1 Modbus-RTU协议 RS232 M2 Modbus-RTU协议 RS485 USB转储接口 USB USB转储 | 传感器和系统误差修正 如何使用零点和满度修正 仪表内部的零点和满度修正主要用于修正传感器及连线造成的误差。仪表本身的精度出厂前是经过检验合格的。 当测量值在整个量程范围内存在固定偏差时，可以采用零点修正。例如基准温度为20.0℃时，仪表显示20.3℃；基准温度为89.3℃时，仪表显示89.6℃，则可以将零点修正设置为-0.3℃。零点修正值＝基准温度—仪表显示温度。 当测量值越接近量程上限误差越大，则可以采用满度修正。满度修正前，应首先采用零点修正将零点对准。然后设置满度修正为：基准值÷仪表显示值。 仪表内部的计算公式为： 最终显示值＝（修正前测量值＋零点修正值）×满度修正值 显示设置 型号说明 BSD2008-P 尺寸规格 输入规格 有此5位数字的，表示该产品按需求有特殊约定 选配件规格 电源规格：V0表示220VAC供电；V1表示10-24VDC（或AC）供电 电源规格后带“N”的，表示该产品的选配件规格按需求有特殊约定 |
| --- | --- | --- | --- |