智能涡街流量计

使

用

说

明

.                                                                             .

地址：山东龙口市	 电话：0535-8619459	  传真：0535-8619079

Http://www.lkbsd.com			    E-mail:BSD9459@yahoo.com.cn

智能涡街流量计使用说明书

1	概述	1

1.1	技术支持	1

1.2	主要性能指标	1

1.3	涡街流量计主要功能	1

2	硬件部分	2

2.1	端子板接线说明	2

2.2	主电路板24V电源和脉冲输出	2

2.3	液晶显示、按键接口	3

2.4	传感器接口	3

3	显示	3

4	使用组态软件进行标定说明	4

5	使用按键进行生产的流程	5

6	现场按键功能详细说明	6

6.1	按键基本功能说明	6

6.2	现场组态进入与退出	6

6.2.1	进入现场组态	6

6.2.2	退出现场组态	6

6.3	数据设置方法	6

6.3.1	“直接数字输入”设置方法	6

6.3.2	“菜单选择”设置方法	8

6.4	现场组态功能	8

6.5	瞬时流量单位与累积流量单位对应关系表	11

7	其他说明	12

7.1	仪表系数K值的确定	12

7.2	用户校准中K修正系数的确定	12

7.3	当量脉冲因子设置说明	12

7.4	输出原始脉冲说明	12

8	附件一：HART Config Tool菜单	13

新版本特点：增加了当量脉冲输出功能！

智能涡街流量计

使用说明书

# 概述

## 技术支持

智能涡街流量计属于高性能HART协议智能涡街流量变送器。

用户在使用本仪表前，请认真阅读本手册，并按本手册提供的操作方法完成您的操作。如果在使用过程中有不清楚的地方或发现其他问题，请及时与本公司联系。本公司将尽快回复，并解决您的问题。

公司：

电话：

网址：

邮箱：

## 主要性能指标

供电电压：      	12V～32V DC；

电源影响：		 	不大于0.01%/V；

输出负载变化：	 	不大于0.05%（50～1000欧姆，下限及量程变化量）；

工作温度范围：   	－20℃～+70℃（带背光LCD显示）；

－40℃～+85℃（无LCD显示）；

## H880WJ主要功能

输出：             	4～20mA输出， 叠加HART通信；

诊断功能：         	仪表故障时，输出报警输出电流；

组态功能：     		工程单位、被测介质、介质密度、量程、显示、报警值等的组态；并具有对累计流量清零功能；

报警功能：	可以设置报警上下限。低于下限输出3.8mA；高于上限输出22mA。

监测动态变量功能：	瞬时流量、百分比、输出电流、累积流量、频率等。

电流校准功能：    	可对模拟输出电流进行校准；

流量标定功能：    	可以对仪表的K系数进行2～5点修正；

就地组态功能：     	对工程单位、被测介质、介质密度、量程、显示、报警值等组态并具有对							累积流量清零、数据恢复功能；

液晶显示功能：      带背光、带符号、双行显示。第一行为6位数字液晶显示，可显示瞬时流量、百分比、输出电流等。第二行为8位数字显示，可以显示累积流量。同时液晶屏上还可以显示多种种工程单位。

数据备份和恢复：	制造商出厂前可以对量程等组态信息进行备份，用户现场非法调整造成仪表不能正常工作时，输入阻尼“05678”可以恢复到出厂状态。

仪表具有掉电保护功能及流量累积功能。

# 硬件部分

## 端子板接线说明

正视的3位黑端子用于接外部电源和输出脉冲，本板卡供电电压范围为DC12V～32V。

下面列出了3种常用的接线方式

| 使用4~20mA输出 + HART |  |
| --- | --- |
| 使用脉冲输出 |  |
| 使用4~20mA输出 + HART + 脉冲输出 |  |

## 主电路板24V电源和脉冲输出

从端子板引出的电源和脉冲输出信号，应和主板的XF1连接。XF1的定义如下：

## 液晶显示、按键接口

液晶插头插入H880WJ智能涡街流量计板卡的插座XF4。液晶模块上已接入三按键。

## 传感器接口

传感器信号接入H880WJ智能涡街流量计板卡的插座XT。

安装注意事项：端子板和主电路板必须可靠连接壳体（目的是可靠接地），才能进行测试！

# 显示

用户可以通过组态软件和按键设置LCD第一行显示的变量及显示的小数位数。

用组态软件设置时，在组态软件“仪表组态”→“输出特性”中设置。每个变量均可以独立设置显示小数点位数：0、1、2、3。

用按键设置时，电流和瞬时流量设置显示小数点位数为3。主变量百分比和频率设置显示小数点位数为1。

如果第一行的两个显示变量相同，则LCD第一行只显示一种变量；否则，LCD第一行将以3秒的时间间隔，交替显示所设置的显示变量。

第一行可以显示电流、主变量百分比、瞬时流量或频率。

第二行固定显示累积流量。

图3-1 全显示界面

图3-2 显示瞬时流量     图3-3 显示电流        图3-4 显示频率      图3-5 显示百分比

其它显示说明：

- 在HART通讯时，闪烁显示LCD右上角的 “o”。

- 若启动写保护，LCD左下角显示。

- 测量值低于报警下限，闪烁显示 “下箭头”。

- 测量值高于报警上限，闪烁显示 “上箭头”。

# 使用组态软件进行标定说明

用户在拿到后，按照图4-1连接好流量计。

图4-1 涡街流量计HART通讯连接示意图

只需要运行组态软件，进行组装、设置参数等几个步骤，就可以完成涡街流量计的生产过程。

说明：		 表示必须要做的项；      表示必须做，而且容易遗忘或者出错的项目；

# 使用按键进行生产的流程

不使用HART通讯，而仅仅使用按键操作，也可以完成整个生产过程。

使用按键时，建议遵循以下的操作过程：

说明：

1．		 表示必须要做的项；      表示必须做，而且容易遗忘或者出错的项目；

2．图中的“52”、“04”等表示需要设置的菜单项，在LCD的左下角显示。

# 现场按键功能详细说明

## 按键基本功能说明

本产品支持 “三按键”操作模式。三个按键的基本功能如下：

## 现场组态进入与退出

### 进入现场组态

在“正常显示”状态，按“Z”键，进入“现场组态”。“现场组态”参数可用“直接数字输入”和“菜单选择”方法设置。

### 退出现场组态

在“现场组态”状态，按“Z”键，退出“现场组态”，进入“显示” 状态。

注：

本仪表记录上次退出按键设置时的状态，按下“Z”即可返回到上次退出时的状态。

## 数据设置方法

现场设置参数分为“直接数字输入”和“菜单选择”两种类型。

### “直接数字输入”设置方法

- 长按M键至符号闪烁，表示可更改设置。

- 短按M键，切换符号。

- 按S键，移位，第一位数字位开始闪烁，表示可修改，短按M键，数字加一。

- 再次按下S键，可依次设置第二位到第五位数字，设置方法与第一位完全相同。

- 设置完第五位数字后，按下S键，开始设置小数点。四个小数点同时开始闪烁，表示可以设置小数点，此时短按M键，小数点位置循环切换。

- 在数据设置过程中，任何时刻都可以长按M键，以保存设置；或按Z键退出设置。

举例来说，原来的量程上限为200，新输入的量程上限为400 。

| - 首先按下“Z”键，进入按键设置功能。 - 按下“M”键，设置项前移一位；按下“S”键，设置项后移一位。当左下角显示“6”时，表示当前设置的功能项为“量程上限”。如右所示： | 设置量程上限界面 +2 0 0. 0 0 6 m3/h |
| --- | --- |
| - 长按“M”键三秒以上，进入设置量程上限功能，此时左方的符号位开始闪烁，表示已经进入设置。 | 开始设置量程上限界面 +2 0 0. 0 0 6 m3/h |
| - 此时按下“M”键，将在“+”和“－”之间切换。如果显示“－”，表示将输入的是负数（小于0的数据，涡街流量计的量程上限必须是正数）。 | -2 0 0. 0 0 6 m3/h 设置负数（流量计中不应设负数） |
| - 此时按下“S”键，第1个“2”开始闪烁，表示可以输入新的数据。 | 开始设置最高位界面 +2 0 0. 0 0 6 m3/h |
| - 此时连续按下“M”键，直到最高位显示“4”。 | 设置最高位界面 +4 0 0. 0 0 6 m3/h |
| - 按下“S”键，第2个“0”开始闪烁，表示可以输入数据。如果需要修改，则按“M”键输入新的数据。 | 设置第2位界面 +4 0 0. 0 0 6 m3/h |
| - 继续按“S”键，数字从第2到第5位依次闪烁。可以输入需要的数据。 | 设置第5位界面 +4 0 0. 0 0 6 m3/h |
| - 再次按下“S”键，小数点全部闪烁，表示可以输入小数点位置。 | 设置小数点界面 +4.0.0.0.0 6 m3/h |
| - 按下“S”键，则最高位的小数点开始闪烁，表示当前设置的小数点位置。 - 继续按“M”键，小数点位置向右移动。 | 小数点在最高位 +4. 0 0 0 0 6 m3/h 小数点在期望位置 +4 0 0. 0 0 6 m3/h |
| - 到达期望的位置后，长按“M”键三秒，结束数据设置。 | 设置量程上限界面 +4 0 0. 0 0 6 m3/h |

### “菜单选择”设置方法

- 长按M键至设置内容闪烁，表示可更改设置。

- 短按M键，上翻选项，或按S键，下翻选项。

- 在数据设置过程中，长按M键至设置内容不闪烁，以保存设置；

说明：

- 在设置过程中，长按“M”键三秒，保存并结束数据设置；

- 在设置过程中，按下“Z”键，可以退出当前设置，并不保存。

- 完成设置或者退出设置后，都停留在当前设置界面。

## 现场组态功能

现场组态时，LCD左下角“88”字符用于表示设置变量类型，其对应关系为：

| 左下角“88”字符显示 | 设置变量 | 设置方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 写保护 | 长按M键切换 | 开（ON）/关（OFF） |
| 02 | 报警下限 | 直接数字输入 | 单位：% |
| 03 | 报警上限 | 直接数字输入 | 单位：% |
| 04 | 流量模式 | 菜单选择 | 液体体积流量：LIq_0 液体质量流量：LIq_0 气体体积流量：GAS_0 气体质量流量：GAS_1 |
| 05 | 瞬时流量单位 | 菜单选择 | Nm3/h，m3/d，m3/h，m3/m，m3/s，l/h，l/m，l/s，t/d，t/h，t/m，kg/d，kg/h，kg/m，kg/s，g/h，g/m，g/s， 注：累积流量单位根据瞬时流量单位确定，见《瞬时流量单位与累积流量单位对应关系表》 |
| 06 | 量程上限 | 直接数字输入 |  |
| 07 | 密度 | 直接数字输入 | 气体密度（单位：千克/立方米） 液体密度（单位：克/立方厘米） |
| 08 | 气体压力 | 直接数字输入 | 测量液体时，没有此项 |
| 09 | 气体温度 | 直接数字输入 | 测量液体时，没有此项 |
| 10 | 小流量切除 | 直接数字输入 | 范围：0% ~ 20% |
| 11 | 阻尼 | 直接数字输入 | 范围：0 ~ 64S |
| 12 | 显示变量1 | 菜单选择 | 可选择电流、百分比、瞬时流量和频率 |
| 13 | 显示变量2 | 菜单选择 | 选择电流、百分比、瞬时流量和频率 |
| 14 | 累积流量清零 | 菜单选择 | Lcd显示ACC_y时，长按Z键实现累积流量清零 |
| 15 | 累计流量溢出次数 | 只允许读 | 累积流量大于9999999，溢出次数加一。 |
| 50 | 操作码 | 直接输入 | 输入****50可进入设置第51~ 55项。 |
| 51 | 信号强度 | 只允许读 | LCD显示： 450.00 51 2 - 1 其中：450.00为放大倍数 51 为提示符 2 为通道号 1 为信号强度 |
| 52 | 涡街口径 和 介质状态 | 菜单选择 | 选项：15mm，20mm，25mm，32mm，40mm，50mm，65mm，80mm，100mm，125mm，150mm，200mm，250mm，300mm，350mm; 注：LCD显示 d_15：15mm 介质类型为气体时，设置界面如下： d - 2 5 52 G A S 介质类型为液体时，设置界面如下： d - 2 5 52 L I q 更改涡街口径或者介质状态后，必须重新设置53~56项，详细见表后面的 “特别说明” |
| 53 | 最大测量频率 | 直接数字输入 | 根据口径以及测量介质确定。 |
| 54 | 最小测量频率 | 直接数字输入 | 根据口径以及测量介质确定。 |
| 55 | 最大放大倍数 | 直接数字输入 | 建议在200~1000之间。通常在500左右。 |
| 56 | K因子 | 直接数字输入 | 根据口径以及测量介质确定。 注：当口径为15mm、20mm时，LCD显示（或者设置）的K因子，是真正K因子的1/10。 例如，对于15mm口径，K因子大约为359600。因为LCD只能显示5位，所以实际上LCD显示35960。如果需要修改，例如改为35960，则实际的K因子将为359600 |
| 57 | 输出脉冲系数 | 直接数字输入 | 输入1m3对应的输出脉冲个数。 注：当口径为15mm、20mm时，LCD显示（或者设置）的输出脉冲系数，市真正脉冲系数的1/10。 例如，对于15mm口径，需要输出原始脉冲时，需要设置的脉冲系数大约为359600。因为LCD只能显示5位，所以实际上LCD显示35960。如果需要修改，例如改为35960，则实际的输出脉冲系数将为359600 |

特别说明：

- 使用按键修改“涡街口径”后，必须根据口径和测量介质，重新设置“最大测量频率”、“最小测量频率”、“最大放大倍数”和“K因子”，否则仪表可能工作异常。【如果通过组态软件更改口径，这些参数自动调取默认值】

- “口径”与“最大测量频率”、“最小测量频率”、“最大放大倍数”和“K因子”关系可以参考下表：

气体：

| 口径（mm） | 最大测量频率(Hz) | 最小测量频率(Hz) | 最大放大倍数 | K因子 1/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3900 | 230 | 500 | 359600 |
| 20 | 3000 | 120 | 500 | 151865 |
| 25 | 2500 | 100 | 500 | 81720 |
| 32 | 2000 | 90 | 500 | 34605 |
| 40 | 1500 | 55 | 500 | 18600 |
| 50 | 1200 | 40 | 500 | 9896 |
| 65 | 900 | 30 | 500 | 4645 |
| 80 | 800 | 28 | 500 | 2328 |
| 100 | 600 | 25 | 500 | 1200 |
| 125 | 500 | 20 | 500 | 600 |
| 150 | 400 | 15 | 500 | 347 |
| 200 | 320 | 10 | 500 | 148 |
| 250 | 250 | 8 | 500 | 77 |
| 300 | 200 | 8 | 500 | 44 |
| 350 | 180 | 6 | 500 | 28 |

液体：

| 口径（mm） | 最大测量频率(Hz) | 最小测量频率(Hz) | 最大放大倍数 | K因子 1/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 600 | 30 | 500 | 359600 |
| 20 | 500 | 20 | 500 | 151865 |
| 25 | 360 | 18 | 500 | 81720 |
| 32 | 300 | 15 | 500 | 34605 |
| 40 | 210 | 10 | 500 | 18600 |
| 50 | 190 | 9 | 500 | 9896 |
| 65 | 160 | 8 | 500 | 4645 |
| 80 | 120 | 5 | 500 | 2328 |
| 100 | 95 | 4 | 500 | 1200 |
| 125 | 90 | 3 | 500 | 600 |
| 150 | 70 | 3 | 500 | 347 |
| 200 | 55 | 3 | 500 | 148 |
| 250 | 40 | 2 | 500 | 77 |
| 300 | 35 | 2 | 500 | 44 |
| 350 | 30 | 1 | 500 | 28 |

## 瞬时流量单位与累积流量单位对应关系表

当设置好瞬时流量单位后，累积流量单位也自动确定。对应关系表如下：

| 瞬时流量单位 | 对应累积流量单位 |
| --- | --- |
| Nm3/h，m3/d，m3/h，m3/m，m3/s | m3 |
| l/h，l/m，l/s | l |
| t/d，t/h，t/m | t |
| kg/d，kg/h，kg/m，kg/s | kg |
| g/h，g/m，g/s | g |

# 其他说明

## 仪表系数K值的确定

仪表系数K值对于涡街流量计来说，是指多少个脉冲对应于1m3的流量。

目前组态软件中默认的K因子，是根据某厂家的发生体确定的。对于不同的发生体，此K因子（单位1/m3）差别是相当大的，需要根据实际情况输入。

一般，可以根据在一定时间内，标准表输出的脉冲数和被检表输出的脉冲数之间的关系，来确定该被检表时间的K因子。

## 用户校准中K修正系数的确定

对于涡街流量计来说，在不同的流量段，实际K因子是有所变化的。也就是说，流量不同时，相同数目的脉冲实际对应的累积流量是有区别的。为了进一步提高涡街流量计的准确性，本电路板提供2~5点的K值修正。

举例来说，对于D=80mm的涡街流量计，测量介质为液体，在不同流量段真实的K因子如下。

| <20 Hz | 40 | 80 | > 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2200 | 2100 | 2100 | 2000 |

则可以选择4点的用户校准，并且在“涡街特性”->“工作参数”中，K因子为2100。则输入校准数据如下所示：

| 频率 | K修正系数 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 0.954545 | 2100/2200=0.954545 |
| 40 | 1 | 2100/2100=1 |
| 80 | 1 | 2100/2100=1 |
| 100 | 1.05 | 2100/2000=1.05 |

结合以上例子，说明用户校准中的“K修正系数”的含义为。以2100脉冲为标准，当流量频率大于100以后，每2000个脉冲就对应1m3的流量，所以2100个脉冲计算出来的瞬时流量就偏大（2100-2000）/2000=0.05%。这里K修正系数就写入2100/2000=1.05

## 当量脉冲因子设置说明

设置脉冲因子有两种方式：

    - 设置1m3输出多少个脉冲的方式。

    - 设置1个脉冲对应多少m3的方式。

因为计算当量脉冲依据的是经过K值修正后的流量，所以取这个脉冲进行检定时，会获得更高的精度。

## 输出原始脉冲说明

如果需要输出原始脉冲，可以按照如下步骤进行：

- 根据当前的K因子值，相应设置1m3输出的脉冲个数，这两个数应相等。

- 取消K系数的修正。

此时输出的就是原始的脉冲信号。

如果保留K系数修正，则获得的脉冲精度会更高，更利于检定。

# 附件一：HART Config Tool菜单