## 联网使用及通信协议

## §1 流量计串行口定义

PIN 1  空

PIN 2  RXD 收

PIN 3  TXD 发

PIN 4  DTS

PIN 5  地

PIN 6  DSR

PIN 7  +5V

PIN 8  空

PIN 9  RING振铃信号输入

## §2 同上位机的RS232或RS485直接联接

## §3 通信协议及其使用

超声波流量计采用的通信以上位机以发“命令”的方式，要求下位流量计应答。

### §3.1 基本命令

基本命令采用数据字符串表示,以回车换行符表示的命令结束,特点是数据长度随意.

常用命令如下表所示

| 命 令 | 命令意义 | 数据格式 |
| --- | --- | --- |
| DQD(cr) 注0 | 返回每天瞬时流量 | ±d.ddddddE±dd(cr) 注1 |
| DQH(cr) | 返回每小时瞬时流量 | ±d.ddddddE±dd(cr) |
| DQM(cr) | 返回每分瞬时流量 | ±d.ddddddE±dd(cr) |
| DQS(cr) | 返回每秒瞬时流量 | ±d.ddddddE±dd(cr) |
| DV(cr) | 返回瞬时流速 | ±d.ddddddE±dd(cr) |
| DI+(cr) | 返回正累积量 | ±dddddddE±d(cr)注2 |
| DI-(cr) | 返回负累积量 | ±dddddddE±d(cr) |
| DIN(cr) | 返回净累积量 | ±dddddddE±d(cr) |
| DIE(cr) | 返回热量累积量 | ±dddddddE±d(cr) |
| DID(cr) | 返回仪器标识码（地址码） | ddddd(cr) 5位长 |
| E(cr) | 返回每秒瞬时热流量 | ±d.ddddddE±dd(cr) |
| DL(cr) | 返回信号强度 | UP:dd.d,DN:dd.d,Q=dd(cr) |
| DS(cr) | 返回模拟输出AO的百分比值 | ±d.ddddddE±dd(cr) |
| DC(cr) | 返回当前错误代码 | 注3 |
| DA(cr) | OCT或RELAY报警号 | TR:s,RL:s(cr)注4 |
| DT(cr) | 当前日期及时间 | yy-mm-dd,hh:mm:ss(cr) |
| M@(cr) | 发往流量计模拟键值@ | M@(cr)注5 |
| LCD(cr) | 返回当前LCD显示器显示内容 |  |
| C1(cr) | OCT吸合 |  |
| C0(cr) | OCT断开 |  |
| R1(cr) | 继电器RELAY吸合 |  |
| R0(cr) | 继电器RELAY断开 |  |
| FOdddd(cr) | 使频率输出以n值输出 | Fdddd(cr)(lf) |
| Aoa(cr) | 使电流环输出电流值a | AOa(cr)(lf)注6 |
| BA1(cr) | 返回AI1的电流数 (0~20mA) | ±d.ddddddE±dd(cr)(lf) |
| BA2(cr) | 返回AI2的电流数 (0~20mA) | ±d.ddddddE±dd(cr)(lf) |
| BA3(cr) | 返回AI3的电流数 (0~20mA) | ±d.ddddddE±dd(cr)(lf) |
| BA4(cr) | 返回AI4的电流数 (0~20mA) | ±d.ddddddE±dd(cr)(lf) |
| AI1(cr) | 返回模拟输入AI1值(温度压力等) | ±d.ddddddE±dd(cr)(lf) |
| AI2(cr) | 返回模拟输入AI2值 | ±d.ddddddE±dd(cr)(lf) |
| AI3(cr) | 返回模拟输入AI3值 | ±d.ddddddE±dd(cr)(lf) |
| AI4(cr) | 返回模拟输入AI4值 | ±d.ddddddE±dd(cr)(lf) |
| ESN(cr) | 返回电子序列号 | dddddddt(cr)(lf)注7 |
| N | 单字节地址组网命令前缀 | 注8 |
| W | 数字串地址组网命令前缀 | 注8 |
| P | 带校验回传命令前缀 |  |
| & | 命令“加”功能符号 |  |
| RING(cr)(lf) | 调制解调器请求握手命令 | ATA(CR)(lf) |
| OK(cr) | 调制解调器应答信号 | 无输出， |
|  | 流量计请求握手信号 | AT(CR)(LF) |
| GA(cr) | GSM短信息通信专用命令Ａ 注９ | 注９ |
| GB(cr) | GSM短信息通信专用命令Ｂ 注９ | 注９ |
| GC(cr) | GSM短信息通信专用命令Ｃ | 注９ |
| DUMP注10 | 输出机内打印缓冲区内容 | ASCII码格式 |
| DUMP0 | 清除机内打印缓冲区 |  |
| DUMP1 | 输出机内打印缓冲区全部内容（24K） | ASCII码格式 |

注：

0．（cr）表示回车，其ASCII 码值为0DH。(lf)表示换行，其ASCII 码值为0AH。

1．d表示0~9数字，0值表示为 +0.000000E+00

2．d表示0~9数字, “E”前面整数部分其中无小数点。

3．1~6个字母表示的机器状态，字符含义见错误代码一节，例如“R”，“IH”

4．s表示ON/OFF/UD其中之一

例如“TR:ON,RL:ON”表示OCT和继电器处于吸合状态

例如“TR:UD,RL:UD”表示OCT和继电器没有使用

5．@表示键值，例如30H,表示“0”键，例如命令 “m4”相当按键“4”

6．a表示电流值，取值范围0~20，例如AO2.34567, AO0.2

7．dddddddd八位表示机器的电子序列号码，t表示机器类型

8．如果数据网中同时有多台流量计则基本命令不能单独使用，必须加N或W前缀后方可使用，否则会造成多台流量计同时应答，导致系统混乱。

- 用GSM模块配接流量计可实现利用手机短信息查看流量计流量参数的功能。具体内容请来电查询。

10．用于读出流量计内的定时打印等数据。

### §3.2 功能前缀和功能符号

- P前缀

字符P可以加在每一个基本命令前，表示回传的数据带有CRC校验。校验和的求法是二进制加法得到的。

例如命令 DI+（CR）（相应二进制数据为  44H,49H,2BH,0DH）

回传的数据为 +1234567E+0m3 （CR）(相应二进制数据为2BH,31H,32H,33H,34H,35H, 36H,37H,45H,2BH,30H,6DH,33H,20H,0DH,0AH)则命令PDI+(CR) 回传的数据为 +1234567E+0m3 !F7(CR), “!”表示其前是求和的字符，其后两个字节的校验和(2BH+31H+32H+33H+34H+35H+ 36H+37H+45H+2BH+30H+6DH+33H+20H=(2)F7H)

注意“!”前可以没有数据，也可能存在空格符号。

- N前缀

N命令的用法是 N + 单字节地址码 + 基本命令

例如欲访问第 88号流量计的瞬时流速，可发命令 NXDV(CR), 其中X的十进制码值为88。建议用户使用W命令

- W前缀

W前缀的用法是 W+数字串地址码+基本命令，数字串取值范围0~65535除去 13（0DH回车），10（0AH换行），42（2AH *），38（26H&）。如欲访问第 12345号流量计的瞬时流速，可发命令 W12345DV(CR), 对应二进制码为57H,31H,32H,33H,34H,35H,44H,56H,0DH

- & 功能符号

& 功能符号可以把最多至六个的基本命令（可带前缀P）加在一起组成复合命令一起传送至流量计，流量计同时应答。例如要求同时发回第4321号流量计的 1.瞬时流量 2.瞬时流速 3.正累计量 4.热量累计量 5. AI1模拟输入电流数值 6. AI2模拟输入数值，并且带校验，发送命令如下

W4321PDQD&PDV&PDI+&PDIE&PBA1&PAI2(CR)

一次同时回传的数据可能如下

+0.000000E+00m3/d!AC(CR)

+0.000000E+00m/s!88(CR)

+1234567E+0m3 !F7(CR)

+0.000000E+0GJ!DA(CR)

+7.838879E+00mA!59

+3.911033E+01!8E(CR)